
BY-2518
线路参数测试仪
使

用

说

明

书
[image: image30.png]



尊敬的顾客

感谢您购买本公司线路参数测试仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。
[image: image1.jpg]@ BTG DiXEFFHR RS

WUHAN BOYU ELECTRICAL POWER EQUIPMENT CO.,LTD.



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。
[image: image26.jpg]@ BTG DiXEFFHR RS

WUHAN BOYU ELECTRICAL POWER EQUIPMENT CO.,LTD.



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
慎重保证
本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

· 安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。
－安全术语
[image: image27.png]


[image: image28.png]


警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
[image: image29.png]


小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。
目    录

IV目    录


- 1 -一、功能特性


- 1 -二、主要技术指标


- 1 -三、面板说明


- 1 -四、操作说明


- 1 -1、键盘使用方法


- 2 -2、主界面介绍


- 2 -3、正序阻抗测试


- 3 -4 、零序阻抗测试


- 4 -5、线间阻抗测试


- 4 -6、 线地阻抗测试


- 5 -7、互感阻抗测试


- 6 -8、正序电容测试


- 7 -9、零序电容测试


- 7 -10、线间电容测试


- 8 -11、 线地电容测试


- 10 -12、系统设置说明


- 11 -附录


- 11 -1、试验接线图


- 15 -2、参数说明


- 15 -3、仪器检定方法


- 16 -4、常见故障排除




一、功能特性

变压器损耗参数线路参数综合测试仪，是专门用于变压器损耗参数、线路工频参数测试的仪器。该仪器设计精巧，性能优越，功能强大，内部采用先进的多A/D同步交流采样及数字信号处理技术，成功解决了多路信号同步测量和计算的难题。仪器采用大屏幕液晶显示，中文菜单提示，操作简单，配备高速热敏打印机，并设计有存储功能，方便数据的存储和打印。仪器体积小、重量轻，便于携带，现场使用极为方便，大大减轻了试验人员的劳动强度，提高了工作效率。
二、主要技术指标

1. 电压测量范围：AC  25V～500V

2. 电流测量范围：AC  0.025A～50A

3. 测量精度：电压、电流、阻抗等：0.2级    

                 功率：功率因数＞0.1：0.5级

                    功率因数≤0.1：1级

4. 环境温度：-10℃～50℃

5. 相对湿度：当温度为25℃时不大于90%（无凝露）

6. 工作电源：AC 220V±10%   50Hz±1Hz

7. 外形尺寸：360mm×260mm×160mm

8. 仪器重量：6kg

三、面板说明


[image: image2.wmf]通讯口

1

0

接地

电源开关

电源插座

OK

复

位

取

消

切

换

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ia

Ib

Ic

电流通道

Ua

Ub

Uc

电压通道


上面一排从左至右为：

接地柱、电源插座、打印机、电压测量端子、电流输入端子、电流输出端子；

下面一排从左至右为：

通信口、电源开关、液晶屏、数字键盘；

四、操作说明

1、键盘使用方法

“OK”键选择当前的输入，“取消”可以消除刚才的错误输入，“↑”“↓”“←”“→”则可以方便的实现光标的移动。“切换”键为备用键。键盘的下方为0~9的数据键，在数据输入时，通过这些数字键可以方便的输入数据。

2、主界面介绍

    开机后即可显示如图1所示下主功能界面: 

[image: image3.emf]


图1 主功能界面

“ＣＴ变比”和“ＰＴ变比”项为使用外界互感器时使用，若没有使用外界互感器两项变比均设置为1。

3、正序阻抗测试

按照附录中按照正序阻抗接线图接线，主界面中选择“正序阻抗”,进入如图2所示正序阻抗测试界面：

[image: image4.emf]


图2 正序阻抗测试界面

正序阻抗测量结果中参数说明：

（1）Ia、Ib、Ic：分别为a相、b相、c相的电流有效值，单位：A；

（2）I：a、b、c三相电流平均值，单位：A；

（3）Uab、Ubc、Uca：分别为ab、bc、ca的线电压有效值，单位：kV；

（4）U：Uab、Ubc、Uca的平均值，单位：kV；

（5）Pa、Pb、Pc：分别为a相、b相、c相的有功功率，单位：W；

（6）P：a、b、c三相的总功率，单位：W；

（7）f：工频频率，单位：Hz；

（8）∣Z∣：正序阻抗，单位：Ω；

（9）X：正序电抗，单位：Ω；

（10）L：正序电感，单位：H；

（11）Φ：阻抗角，单位：度；

（12）R：正序电阻，单位：Ω。

在此测试界面下，按“打印”键打印显示的数据；按“退出”键返回上一级菜单；按“保存”键可以保存当前数据。

4 、零序阻抗测试

按照附录中零序阻抗接线图接线，主界面中选择“零序阻抗”，即可进入如图3所示零序阻抗测试界面：


[image: image5.png]EFER

09-02-10_10:13:36

U = 00,000 V
I=00.000 A
P=00.000 W
f(Hz, 50.00 [0 0.000
ZQ) o000 [R(2) o.000
X(©) fo.000 [L®H) fo.000





图3 零序阻抗测试界面

零序阻抗测试结果参数说明：

（1）I：电流有效值，单位：A；

（2）U：电压有效值，单位：kV；

（3）P：有功功率，单位：W；

（4）f：工频频率，单位：Hz；

（5）∣Z∣：零序阻抗，单位：Ω；

（6）X：零序电抗，单位：Ω；

（7）L：零序电感，单位：H；

（8）Φ：阻抗角，单位：度；

（9）R：零序电阻，单位：Ω。

在此测试界面下，按“打印”键打印显示的数据；按“退出”键返回上一级菜单；按“保存”键可以保存当前数据。

5、线间阻抗测试

按照附录中线间阻抗接线图接线，主界面中选择“线间阻抗”，即可进入如图4所示线间阻抗测试界面：


[image: image6.png][EEER 09-02-11 10:13:

U = 00.000 ¥V
I=00.000 A
P =00.000 W

f(Hz, 50.00 [® 0,000

Z@) fo.000 [R(2) [o.000

()  fo.000 [LEHD 0. 000





图4 线间阻抗测试界面

线间阻抗测试结果中参数说明：

（1）I：电流有效值，单位：A；

（2）U：电压有效值，单位：kV；

（3）P：有功功率，单位：W；

（4）f：工频频率，单位：Hz；

（5）∣Z∣：阻抗，单位：Ω；

（6）X：电抗，单位：Ω；

（7）L：电感，单位：H；

（8）Φ：阻抗角，单位：度；

（9）R：电阻，单位：Ω。

在此测试界面下，按“打印”键打印显示的数据；按“退出”键返回上一级菜单；按“保存”键可以保存当前数据。

6、 线地阻抗测试

按照附录中线地阻抗接线图接线，主界面中选择“线地阻抗”，即可进入如图5所示线地电阻测试界面：


[image: image7.png]S EE

09-02-12 10:13:36

U= 00,000 V
I=00.000 A
P=00.000W

f(Hz, 50.00 [® 0,000

Z&) To.oo [RQ) o.000

()  foo0 [LEHD 0. 000





图5 线地电组测试界面

线地阻抗测试结果中参数说明：

（1）I：电流有效值，单位：A；

（2）U：电压有效值，单位：kV；

（3）P：有功功率，单位：W；

（4）f：工频频率，单位：Hz；

（5）∣Z∣：阻抗，单位：Ω；

（6）X：电抗，单位：Ω；

（7）L：电感，单位：H；

（8）Φ：阻抗角，单位：度；

（9）R：电阻，单位：Ω。

在此测试界面下，按“打印”键打印显示的数据；按“退出”键返回上一级菜单；按“保存”键可以保存当前数据。

7、互感阻抗测试

按照附录中互感阻抗接线图接线，主界面中选择“互感阻抗”，即可进入如图6所示互感阻抗测试界面：


[image: image8.png]EREI 09-02-13 10:13:36

TUa=00.000V
Tc=00.000V

Ta= 00.000 A

fHz, 5000

Z©Q) o000

MH) 0. 000





图6 互感阻抗测试界面

互感阻抗测试结果参数说明：

（1）Ia：线路1电流有效值，单位：A；

（2）Ua：线路1电压有效值，单位：kV；

（3）Uc：线路2电压有效值，单位：kV；

（4）f：工频频率，单位：Hz；

（5）∣Z∣：阻抗，单位：Ω；

（6）M：互感，单位：H。

在此测试界面下，按“打印”键打印显示的数据；按“退出”键返回上一级菜单；按“保存”键可以保存当前数据。

8、正序电容测试

按照附录中正序电容接线图接线，主界面中选择“正序电容”，进入如图7所示正序电容测试界面：

[image: image9.emf]


图7 正序电容测试界面

正序电容测试结果中参数说明：

（1）Ia、Ib、Ic：分别为a相、b相、c相的电流有效值，单位：A；

（2）I：a、b、c三相电流平均值，单位：A；

（3）Uab、Ubc、Uca：分别为ab、bc、ca的线电压有效值，单位：kV；

（4）U：Uab、Ubc、Uca的平均值，单位：kV；

（5）Pa、Pb、Pc：分别为a相、b相、c相的有功功率，单位：W；

（6）P：a、b、c三相的总功率，单位：W；

（7）f：工频频率，单位：Hz；

（8）y：正序导纳，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（9）b：正序电纳，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（10）g：正序电导，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（11）Φ：阻抗角，单位：度；

（12）C：正序电容，单位：μF。

在此测试界面下，按“打印”键打印显示的数据；按“退出”键返回上一级菜单；按“保存”键可以保存当前数据。

9、零序电容测试

按照附录中零序电容接线图接线，主界面中选择“零序电容”，即可进入如图8所示零序电容测试界面：


[image: image10.png]FREE 09-02-10 11:33:06

U = 00.000 ¥V
I=00.000 A
P =00.000W

fHz) Tso.00 [® 0,000

Y(S)  lo.ooo [GE)  o.000

BE) Jo.o00 [CWF) [o.000





图8零序电容测试界面

图零序电容测市结果中参数说明：

（1）I：电流有效值，单位：A；

（2）U：电压有效值，单位：kV；

（3）P：有功功率，单位：W；

（4）f：工频频率，单位：Hz；

（5）y：零序导纳，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（6）b：零序电纳，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（7）g：零序电导，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（8）Φ：阻抗角，单位：度；

（9）C：零序电容，单位：μF。

在此测试界面下，按“打印”键打印显示的数据；按“退出”键返回上一级菜单；按“保存”键可以保存当前数据。

10、线间电容测试

按照附录中线间电容接线图接线，主界面中选择“线间电容”，即可进入如图9所示线间电容测试界面：


[image: image11.png]EREES 09-02-11 11:33:06

U = 00. 000 V.
I=00.000 A
P=00.000 W

fHz) [s0.00 [® 0,000

Y(S)  lo.ooo G  o.000

BE) o000 [CWF [o.000





图9 线间电容测试界面

线间电容测市结果中参数说明：

（1）I：电流有效值，单位：A；

（2）U：电压有效值，单位：kV；

（3）P：有功功率，单位：W；

（4）f：工频频率，单位：Hz；

（5）y：导纳，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（6）b：电纳，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（7）g：电导，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（8）Φ：阻抗角，单位：度；

（9）C：电容，单位：μF。

在此测试界面下，按“打印”键打印显示的数据；按“退出”键返回上一级菜单；按“保存”键可以保存当前数据。

11、 线地电容测试

按照附录中线地电容接线图接线，主界面中选择“线地电容”，即可进入如图10所示线地电容测试界面：


[image: image12.png]A 09-02-12 11:
U= 00,000 V
I=00000 A
P=00.000W
fHz) [s0.00 [® 0,000
Y(S)  lo.ooo [G(S)  o.000
BE) o000 [CWF [o.000





图10 线地电容测试界面
线地电容 测试结果中参数说明：

（1）I：电流有效值，单位：A；

（2）U：电压有效值，单位：kV；

（3）P：有功功率，单位：W；

（4）f：工频频率，单位：Hz；

（5）y：导纳，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（6）b：电纳，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（7）g：电导，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（8）Φ：阻抗角，单位：度；

（9）C：电容，单位：μF。

在此测试界面下，按“打印”键打印显示的数据；按“退出”键返回上一级菜单；按“保存”键可以保存当前数据。

12、系统设置说明

1) 在主界面中选择“系统设置”，即可进如下面的系统设置界面：


[image: image13.png]BE.
sfja.

0% 028 038
148F 165 3370





图11 系统设置界面

在上图中可以修改系统的日期和时间。

附录

1、试验接线图

1）正序阻抗测试接线图


[image: image14.wmf]Ia

Ib

Ic

电流通道

Ua

Ub

Uc

电压通道

调

压

器

输

出

A

C

B

A

C

B

本测试仪

A

’

B

’

C

’


2）零序阻抗测试接线图


[image: image15.wmf]Ia

Ib

Ic

电流通道

Ua

Ub

Uc

电压通道

调

压

器

输

出

A

C

N

A

B

本测试仪


3）线间阻抗测试接线图


[image: image16.wmf]Ia

Ib

Ic

电流通道

Ua

Ub

Uc

电压通道

A

C

B

A

B

本测试仪


4）线地阻抗测试接线图


[image: image17.wmf]Ia

Ib

Ic

电流通道

Ua

Ub

Uc

电压通道

调

压

器

输

出

A

C

N

A

B

本测试仪

A

’

B

’

C

’

5）互感阻抗测试接线图


[image: image18.wmf]Ia

Ib

Ic

电流通道

Ua

Ub

Uc

电压通道

调

压

器

输

出

A

1

C

1

N

A

B

1

本测试仪

A

2

C

2

B

2


6）正序电容测试接线图


[image: image19.wmf]Ia

Ib

Ic

电流通道

Ua

Ub

Uc

电压通道

调

压

器

输

出

A

C

B

A

C

B

本测试仪


7）零序电容测试接线图


[image: image20.wmf]Ia

Ib

Ic

电流通道

Ua

Ub

Uc

电压通道

调

压

器

输

出

A

C

N

A

B

本测试仪

A

’


8）线间电容测试接线图


[image: image21.wmf]Ia

Ib

Ic

电流通道

Ua

Ub

Uc

电压通道

调

压

器

输

出

A

C

B

A

B

本测试仪


9）线地电容测试接线图


[image: image22.wmf]Ia

Ib

Ic

电流通道

Ua

Ub

Uc

电压通道

调

压

器

输

出

A

C

N

A

B

本测试仪

A

’

B

’

C

’


2、参数说明

以上涉及到的参数说明如下：

（1）Ia、Ib、Ic： 分别为a相、b相、c相的电流有效值，单位：A；

（2）I：三相测量时为a、b、c三相电流平均值，单相测量时为被测相电流有效值，单位：A；

（3）Uab、Ubc、Uca：分别为a相、b相、c相的相电压有效值，单位：kV；

（4）U：三相测量时为Uab、Ubc、Uca的平均值，单相测量时为被测相电压有效值，单位：kV；

（5）Pa、Pb、Pc：分别为a相、b相、c相的有功功率，单位：W；

（6）P：三相测量时为a、b、c三相的总功率，单相测量时为被测相的有功功率，单位：W；

（7）f：工频频率，单位：Hz；

（8）∣Z∣：阻抗，单位：Ω；

（9）X：电抗，单位：Ω；

（10）L：电感，单位：H；

（11）Φ：阻抗角，单位：度；

（12）R：电阻，单位：Ω；

（13）y：导纳，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（14）b：电纳，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（15）g：电导，单位：S（西门子），E-6表示测试结果再乘以10-6；

（16）C：电容，单位：μF；

（17）M：互感，单位：H；

（18）I%：空载电流百分比；

（19）cosφ：功率因数；

（20）Up：三相平均值电压和电压有效值的误差；

（21）Pn1：进行波形畸变校正后且校正到额定电压下的损耗值，单位：W；

   （22）Pn2：校正到额定电压下的损耗值，单位：W；

   （23）Uk：折算到额定电流下的阻抗电压；

   （24）UkT：折算到额定电流、额定温度（75℃）下的阻抗电压；

   （25）Pk：折算到额定电流下的负载损耗，单位：W；

   （26）PkT：折算到额定电流、额定温度（75℃）下的负载损耗，单位：W；

   （27）Ua：线路1电压有效值，单位：kV；

   （28）Uc：线路2电压有效值，单位：kV。
3、仪器检定方法

1) 所需仪器：误差小于0.1%的三相标准源；

2) 接线图：测试仪与标准源的接线图如下：


[image: image23.emf]标准源

I V

空负载测试仪

A

B

C

C

Uc Ub Ua


3) 接通空负载测试仪的电源，进入正序阻抗测试的数据页面，检定该页面下的实测电压、电流以及实测功率Pm(KW)与标准源的输入值之间的误差。

4) 测量时仪器内部同步跟踪电压通道的频率（整周期测量以保证精度），因此在检定电流时，需要保证电压通道一定的电压输入（检定电流通道时，给电压通道提供100V的电压即可）。
4、常见故障排除

· 开机无显示：先关机，打开面板上AC 220V插座的保险丝盒，检查保险丝是否烧断，可更换保险。

· 屏幕突然黑屏：检查仪器电源线是否正常接上，可按复位键，重新开始测量。

· 测量及运算结果不正确：检查外部接线，是否按说明书操作，是否有接触不良或接错线；相关参数设置不正确。
扫描二维码进入博宇电力官方网站或关注博宇电力官方微信平台
[image: image24.jpg]


           [image: image25.jpg][=
s
E = .

Bh WEFE




� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








- I -

_1363179491

_1363179890

_1363179986

_1363180166

_1363179674

_1363179798

_1363179594

_1363104215.vsd
�

Ia


Ib


Ic


电流通道


Ua


Ub


Uc


电压通道


A


C


B


A


B


本测试仪



_1363107865.vsd
�

Ia


Ib


Ic


电流通道


Ua


Ub


Uc


电压通道


调压器输出


A1


C1


N


A


B1


本测试仪


A2


C2


B2



_1363179370

_1363106079.vsd
�

Ia


Ib


Ic


电流通道


Ua


Ub


Uc


电压通道


调压器输出


A


C


B


A


C


B


本测试仪



_1363106306.vsd
�

Ia


Ib


Ic


电流通道


Ua


Ub


Uc


电压通道


调压器输出


A


C


B


A


B


本测试仪



_1363106387.vsd
�

Ia


Ib


Ic


电流通道


Ua


Ub


Uc


电压通道


调压器输出


A


C


N


A


B


本测试仪


A’


B’


C’



_1363106174.vsd
�

Ia


Ib


Ic


电流通道


Ua


Ub


Uc


电压通道


调压器输出


A


C


N


A


B


本测试仪


A’



_1363104358.vsd
�

Ia


Ib


Ic


电流通道


Ua


Ub


Uc


电压通道


调压器输出


A


C


N


A


B


本测试仪


A’


B’


C’



_1363102879.vsd
�

Ia


Ib


Ic


电流通道


Ua


Ub


Uc


电压通道


调压器输出


A


C


B


A


C


B


本测试仪


A’


B’


C’



_1363103995.vsd
�

Ia


Ib


Ic


电流通道


Ua


Ub


Uc


电压通道


调压器输出


A


C


N


A


B


本测试仪



_1301914678.vsd
�

空负载测试仪


A


B


C


标准源


C


Uc


I


V


Ub


Ua



_1363096755.vsd
通讯口


1


0


接地


电源开关


电源插座


OK


复位


取消


切换


.


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


Ia


Ib


Ic


电流通道


Ua


Ub


Uc


电压通道



_1080720746

_1080720937

