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使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

本手册如有改动，恕不另行通知

1、 概述

变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为满足变压器直流电阻快速测量的需要，我公司研制了针对YN联接绕组的三通道直流电阻测试仪。该仪器实现了三相同时加电，独立电流采样、电压采样，同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率的功能，大大缩短了变压器直流电阻的测试时间，解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题，所需时间仅为传统方法的1/3。

2、 安全措施

1、 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

2、 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、 本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

4、 仪器应避免剧烈振动。

5、 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

6、 测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

7、 测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

8、 在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。
3、 性能特点

1、 仪器输出电流大且自动选择电流操作简便。

2、 三通道测量，实时采集，同时测量三个电阻值，并计算三相电阻不平衡率。

3、 既可以三相同时测量，也可以按传统方式单通道测量，同时具备温度换算功能，使用方便。

4、 具有完善的保护电路，可靠性强。

5、 内置日历时钟、500组数据存储、调阅、打印功能。

6、 可以设置电阻的相序、分接位置等打印信息。

7、 工业塑壳机箱，重量轻，便于携带。

8、 具有音响放电报警，放电指示清晰，减少误操作。

4、 技术指标

1、 输出电流：自动选择电流（最大20A）

2、 量程范围：0～100Ω     

3、 准确度：0.2%±2
4、 最小分辨率：0.1μΩ
5、 工作温度：-20～40℃

6、 环境湿度：≤80%RH，无结露

7、 工作电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz

8、 体积：长400mm*宽340mm*高195mm  

9、 净重：8kg

5、 系统介绍

仪器面板见图一：
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图一

1、 显示器：彩色点阵液晶显示器，显示菜单、测试数据和记录。

2、 按键：用于液晶指示相对应的功能的操作或使整机回到上电的初始状态。

3、 测量电流输出端子和电压输入端子：在三通道测量方式时，Ia、Ib，Ic、Io为电流输出、输入通道，Ua、Ub、UC、Uo为电压输入通道。在单通道测量方式时I＋、I－为电流输出、输入通道，U＋、U－为电压输入通道。

4、 电源开关、插座：包括整机电源开关，220V交流电源插头（内置5A保险管）。

5、 接地：接地柱，为整机外壳接地用，属保护地。

6、 USB接口：仪器与U盘的接口

7、 RS485通讯接口:仪器与上位机的通讯接口

8、 打印机：打印电阻值结果及测试电流等信息。

6、 测试与接线方法

1. 单通道接线：把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，同时把地线接好。单通道直接测量接线。可直接测量AO相之间的阻值见图二。
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  图二
2. 三通道直接测量接线，见图三。可直接同时测量AO、BO、CO三相的阻值见图三。
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图三

7、  仪器操作方法

1．主菜单功能操作：

  1.1打开电源开关，液晶显示启动界面，稍后进入主菜单显示界面，如图四所示：
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图四

1.2按‘←’、‘→’或’↑’、‘↓’方向键移动光标选择菜单项。选中＜三相同测＞菜单后按‘确认’键，则采用三通道方式同时测量变压器三相绕组的电阻；此测量方式只适用于联接方式是YN型式的变压器绕组。选中＜单相测试＞菜单后按‘确认’键，则采用常规的单相测量方法对试品的电阻进行测量，需注意单相测量方式下仪器电流通道使用的端子是I＋和I－,电压通道使用的端子是U＋和U－。选中＜温度设置＞菜单后按‘确认’键，可以设置测量时试品的试验温度和测试结果折算到的参考温度。选中＜记录查询＞菜单后按‘确认’键，可以显示仪器保存过的测试数据记录。选中＜时间设置＞菜单后按‘确认’键，可以修改当前显示的日历和时间。选中＜通讯参数＞菜单后按‘确认’键，可以设置仪器与上位机的通讯参数。
2.仪器测试操作：

  2.1在如图四界面，当选中并执行＜三相同测＞菜单后，仪器采用三通道方式同时对三相绕组的电阻进行测试，显示如图五所示：
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图五

等待测试电流值稳定后，计算并显示三相电阻值及三相电阻的不平衡率；并且同时显示设定温度的折算电阻值，如图六所示：
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图六

  2.2在图四中当选中并执行＜单相测试＞菜单后，采用单通道方式对单相绕组的电阻进行测试，显示如图七所示：
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图七
等待测试电流值稳定后，计算并显示单相电阻值，并且同时显示设定温度的折算电阻值，如图八所示：
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    图八

  2.3在上述＜三相测试＞（图六）或＜单相测试＞（图八）显示界面中，只有当仪器显示电阻值后，才可以进行测试数据的保存和打印操作。此时按‘保存’键保存当前显示的测试结果和信息，按‘打印’键打印当前显示的测试结果和信息。如果需要修改某一个显示的设置参数值，可以按‘←’或‘→’键将光标移动到需要修改的参数处，按‘↑’或‘↓’键对参数进行修改。如果需要重复测试需按‘确认’键，复测时电流维持不变，仪器用新测量数据替换旧数据，并重新显示测量结果。在仪器开始测试后如果需要退出测试状态，按‘返回’键则退出返回到主菜单；注意此时仪器会断开测试电流回路，电感性试品会因此产生一个放电过程，放电时仪器中的蜂鸣器发出提示声音，此时需等待放电过程结束后才可以拆除测试线。
3.温度设置操作：

在如图四界面，当选中＜温度设置＞菜单后，按‘确认’键进入温度参数设置界面，显示如图九所示：
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图九

该功能可以实现在测试开始前，对试品温度和折算温度的设置，这两个温度值与＜三相测试＞（图五、六）和＜单相测试＞（图七、八）显示的温度值一致。按‘←’或‘→’键移动光标到需要修改的参数，按‘↑’或‘↓’键修改选中的参数。
4.数据记录查询：

在主菜单（图四）下，将选择光标移动到<记录查询>项后按‘确认’键，如果此时有测试数据记录，则显示保存的记录数据，显示如图十所示：
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图十

在图十中按‘↑’或‘↓’键选择操作菜单，按‘确认’键执行选中的操作。选中“删除”菜单按‘确认’键则删除当前显示的记录并显示下一条记录的测试数据。选中“导出”菜单后按‘确认’键，如果仪器已经联接了U盘（U盘插入仪器的USB接口后，图中的右下角会出现U盘符号），则可以将当前的记录数据导出到U盘文件中，否则仪器会有“未检测到U盘”提示。按‘←’或‘→’键则显示下一条记录数据。
5、时间校正：

在主菜单（图四）下，将选择光标移动到<时间设置>项后按‘确认’键，对日历时间进行校正，显示如图十一所示：
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图十一

在时间设置界面下按‘←’或‘→’键选择需要修改的位，按‘↑’或‘↓’键修改该位的数值，时间校正完毕后，按‘返回’键退出时间设置。
6、通讯设置：

在主菜单（图四）下，将选择光标移动到<通讯参数>项后按‘确认’键，设置仪器通讯的相关参数，显示如图十二所示：
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图十二

在通讯参数设置界面下按‘←’或‘→’键选择需要修改的参数。选中波特率项时，按‘↑’或‘↓’键选择需要的波特率（波特率1200/2400/4800/9600/19200）；选中通讯地址位时，按‘↑’或‘↓’键修改该位数值。通讯参数设置完毕后，按‘返回’键退出返回到主菜单。

8、 注意事项

测试无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。

在拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。

1、 用三通道时注意因为第一组数据测试时磁路初次建立可能时间较长，倒换分接时稳定时间会缩短。

2、 用助磁法测试时，三条线的短接点在放电完毕后拆线时，可能有剩余电流，拆除时可能会打火放电，此属正常现象。

9、 常见问题及解决方法

1、不能测试，蜂鸣器一直鸣叫

        出现此种情况首先检查是否温度保护，首先检查风机工作是否正常。如果风机工作正常，可开机不测试，让风机降温然后重新测试。
  2、开机液晶屏不能点亮
     出现此种情况首先检查电源是否正常，然后检查保险是否已经熔断，如熔断换新即可。

3、电流充电过程中显示电流下降

本机采用自动选择电流输出方式，为达到稳定的测量结果测量电流可能小于充电电流，此属正常现象。
***********出现上述问题不能自行解决，请及时与我们联系**************

10、 装箱清单

	直阻测试仪主机
	一台

	专用测试电缆
	一套

	三芯电源线
	一条

	保险管5A
	两支

	合格证/保修卡
	一张

	装箱单
	一张

	操作手册
	一本
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