	[image: image3.jpg]R




	400-027-5117
	[image: image4.png]




	
	http://www.whboyu.cn
	

	



[image: image3.jpg]
1性能特征
· 适用于氧化锌避雷器(压敏电阻)，金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。
· 具有记忆、运算、保持、控制、自检功能。
· 具有高压短路保护、过流保护、高压予置等功能。高压自泄放时间小于1秒。
· 测试结果由31/2LCD数字显示、准确度高，可靠性好。
2 技术指标
2.1压敏电阻测量
	技术指标
	测量范围
	工作误差
	测试条件

	起始动作电压

U1mA
	15~100V
	≤±2V±1d
	1mA±5μA

	
	101~1850V
	≤±2%±1d
	

	漏电流

I 0.75U,1mA
	0.1~199.9μA
	≤2μA±1d
	0.75U1mA
≤±2%±1d


2.2放电管测量
	技术指标
	测量范围
	工作误差
	测试条件

	放电电压
	20~1850V
	≤±2%±1d
	电压上升率100±8V/秒

	放电电压记忆显示时间
	1.5~3.5秒


3  其它指标

· 绝缘电阻：6MΩ(500V)

· 耐压：AC  1.5kV  50Hz  1min

· 工作温度和湿度：0～+40℃  ＜85%RH

· 储存温度和湿度：-10℃～+50℃  ＜90%RH

· 电源：AC220V±10% 或 DC12V  ±0.5V  1000mA
· 功耗：12W

· 外形尺寸：208mm(L)×190mm(W)×78mm(D)

· 重量：≤2kg

4 使用方法
4.1使用“自动”位测试压敏电阻
4.1.1  开启电源，将面板“测试选择”键置“压敏电阻”位；将“U0.75选择”键置“自动”位，将面板“显示切换”开关置“电压”位。

4.1.2  将被测压敏电阻用测试线接入“测试孔”的“+”、“-”端后轻触高压“启动”键，仪器显示起始动作电压U1mA值，随后按住“漏流”键不放，仪器显示0.75U1mA电压值，如果同时将面板“显示切换”开关置“电流”位后仪器显示值为I 0.75U,1mA值；松开“漏流”键，仪器将显示流过被测压敏电阻的电流约1mA。
4.1.3  轻触高压“停”键后取下被测压敏电阻。
4.2  使用“人工”位测试压敏电阻

4.2.1  将“测试选择”键置“压敏电阻”位；将“U0.75选择”键置“人工”位;将“显示切换”开关置“电压”位,开启电源和高压后，调节“高压预置”旋钮，使仪器预置高压值高于将被测试的压敏电阻的标称值1.2倍以上，关闭高压；接入被测压敏电阻，此时启、停高压，可对多个类似被测压敏电阻进行U1mA单一指标的连续测试。

4.2.2  根据测得压敏电阻U1mA值计算出0.75U1mA值,将仪器预置电压调节到此值,再将“显示切换”开关置“电流”位, 此时不关闭高压按住“漏流”键不放,接入U1mA值相同的被测压敏电阻进行I 0.75U,1mA单一指标的连续测试。
4.3  放电管测试
4.3.1  将“测试选择”键置“放电管”位;“U0.75选择”键置
“人工”位;开启电源和高压。
4.3.2  调节“高压预置”旋钮。使仪器显示的预置电压值低

于被测放电管标称值100V以下,直至起始位置(约15V)。

4.3.3  将被测放电管用测量线接入仪器“测试孔”“+”、“-”端钮,轻触“升压”键,待绿色“放电”指示灯点亮,仪器显示稳定值为该放电管点火电压值。
    连续测试时,须待预置电压显示值稳定后,再启动“升压”键。

4.4  其它功能

4.4.1  自检功能, 在压敏电阻测试过程中,变换“显示切换”开关,可检查本仪器测试条件技术参数的正确性。

4.4.2  “U0.75选择”键置“人工”位,调节“高压预置”旋钮,使预置电压缓慢上升,测试压敏电阻时切换“显示切换”开关,可给出该压敏电阻的V/A特性曲线；测试放电管的点火电压值,将100V/秒条件下的测试值与预置电压缓慢上升点火值相比对,可基本判定其特性。
5面板功能
[image: image1.jpg]9 B I i 3 AR

ﬁﬁtﬁ#

- Oifi
= @ mm Hos

TS
ol
i O HE O RE





1.测试孔+                 2.测试孔-            3.功能选择开关 
4.高压指示灯              5.测试按键开关       6.高压预置旋钮  
7.显示值单位指示灯        8.LCD显示屏         9.放电管放电指示灯

[image: image2.jpg]Az AC220V 50Hz

HA: DC 12V/1000mA





1.交流电源插孔    2.保险管（250V /2A）   3.外接电源插孔    4.电源开关

6 注意事项
· “自动”位测压敏电阻时，须避免开路时启动高压，以免损坏仪器。

· 测试时，不要触及金属部位，以免高压电击伤人。
· 仪表应避免受潮、雨淋、暴晒、跌落。

7 保管
FC-2GB防雷元件测试仪应存放在-10℃～+50℃，相对湿度不大于90%RH无酸性、碱性及其他腐蚀性气体的环境或室内。

8 附件
  测试线2根
  电源线1根

  使用说明书1份

  合格证1份

  仪表箱1个
尊敬的用户:欢迎使用FC-2GB防雷元件测试仪。为了您的安全和保障仪表的正常使用，请您先仔细读完此说明书，再进行操作。











PAGE  
- 2 -

[image: image4.png]